Приложение 1

Перечень оборудования

- Видеокамера эндоскопическая – 1 шт.

Техническое задание

Корпус должен быть металлический, ударопрочный, помехозащищающий.

ТВ-стандарт – не хуже: CCIR, 625 строк, 50 полей; PAL , S-VHS, DVI.

Тип камеры – цифровая, с цветным изображением.

Чувствительность при отношении D/F объектива 1 / 1,2 – не менее 1лк.

Соотношение сигнал \ шум – не менее 48дб

Разрешающая способность по S-VHS выходу -  не хуже 480 ТВЛ.

Разрешение по DVI – выходу, не хуже - 1680 х 1050

Наличие SCBU-порта, для подключения видеокамеры к единому, для всего комплекса, пульту управления.

Наличие функции регулировки «Баланса белого цвета», посредством кнопки управления «Баланс белого» на передней панели видеокамеры.

Наличие светодиодной индикации включения «Баланс белого».

Наличие функции регулировки «Цветового фона», посредством двух кнопок управления (синий, красный) на передней панели видеокамеры. Наличие пятисигментного светодиодного индикатора регулировки «Цветового фона».

Габаритные размеры, не более:

Блок управления 340х340х90 мм,

масса , не более – 4,5кг;

Камерная головка, не более ф32х32х42 мм,

масса – не более 0,12 кг.

Длина кабеля камерной головки – не менее 2,8м.

SCBU-порт – не менее 1шт.

Выход DVI– не менее 1шт.

Выход «Видео» - не менее 2 шт.

Выход «S-видео»- не менее 1 шт

Разъём подключения камерной (телевизионной) головки - не менее 1шт.

Комплектность:

Блок управления (обработки видеосигнала) - 1шт;

Камерная (телевизионная) головка с видеокабелем, с оптическим объективом -  1шт;

Соединительный видеокабель S-VHS – 1шт;

Соединительный видеокабель  DVI – DVI  - 1шт

Соединительный видеокабель DVI – VGA – 1шт

Соединительный видеокабель RCA -RCA  – 1шт

Переходник RCA-BNC – 1шт

Кабель SCBU – 1шт

Сетевой кабель – 1шт

2. Монитор - 1шт.

Техническое задание

Тип монитора –  жидкокристалический

Размер экрана по диагонали, не менее - 19 дюймов,

Разрешение, не менее  - 1366 х 768

Время реакции, не более - 8 мс,

Контрастность, не менее -  2000:1,

Входные сигналы  - DVI, S-видео, HDMI, AV

Угол обзора 176 град,

Прогрессивная развертка

3. Инсуффлятор эндоскопический электронный ИНС-15-02»  – 1шт.

Техническое задание

Корпус должен быть металлический, ударопрочный, помехозащищающий.

Должно быть влагозащитное пленочное покрытие панели управления.

Наличие электрического разъёма, для подключения воздушного компрессора и работы воздухом операционной при отсутствии давления СО2 в баллоне.

Микропроцессорное управление - наличие.

Наличие модуля подогрева углекислого газа.

Поддержка внутрибрюшного давления в диапазоне, не хуже от 5 мм рт. ст. – 30 мм рт. ст. режим начальной инсуффляции, не хуже – 2-2,5 л/мин. Номинальный режим, не хуже – 18 л/мин. Должна быть возможность изменения этих параметров с панели управления прибором.  Максимальная подача газа, не менее  40 л/мин.  Одновременная цифровая индикация:

1)Заданного давления(мм рт. ст.) – наличие;

2)Реального давления(мм рт. ст.) – наличие;

3)Заданного расхода газа(л/мин) – наличие;

4)Реального расхода газа(л/мин) – наличие;

5)Сигнализация отсутствия газа на входе, обрыва выходного шланга, пережатия выходного шланга.

Пневматический клапан защиты прибора от подачи завышенного давления при неисправности баллонного редуктора.

Пневматический клапан защиты пациента от подачи завышенного давления на выходе прибора.

Наличие SCBU – порта (порт подключения к «Сигнальному централизованному блоку управления»), для управления  аппаратом через единый для всего эндохирургического комплекса пульт управления.

Комплектность:

1) Редуктор для подключения к баллону Российского стандарта – 1шт.;

2) Шланг высокого давления, не менее 5м -1шт.;

3) Шланг низкого давления, не менее 3м – 1шт.;

4) Модуль подогрева углекислого газа – 1шт.

5) Блок питания модуля подогрева углекислого газа – 1шт

6) SCBU- кабель

4. Стойка передвижная для эндоскопических аппаратов и устройств  СА-1(7 полок)»   – 1шт.

Техническое задание

Кол-во полок, не менее – 7 (все 7 полок расположены симметрично друг над другом)

Расстояние между полками -  не более 165мм

Размер полки      - не более 545 х 445 мм

Масса стойки, не более 45 кг;

Полезная нагрузка на полку, не менее 25 кг;

Токоизолированный материал покрытия колес - наличие.

Тормозная система, не менее чем на 2 колеса.

Наличие сетевого фильтра для подключения, не менее 6 электроприборов в защитном  закрывающемся ящике.

Материал полок и несущей конструкции – дюралюминий.

Покраска полимерная, выполненная электростатическим способом.

Общие габаритные размеры, не более 780х580х1580;

Встроенный в стойку единый «Сигнальный централизованный блок управления»(SCBU) для подключения всех приборов, входящих  в состав эндохирургического комплекса, с целью  дистанционного управления данным эндохирургическим комплексом. - Наличие

Количество SCBU-входов, для подключения, управляемых SCBU- блоком аппаратов - 9шт

SCBU -пульт управления в стерилизуемом чехле - Наличие

Количество одновременно управляемых с SCBU–пульта аппаратов - 9 шт.

Корзины, не менее чем для 2-х банок - Наличие

Держатель для видеокамеры – 1шт.

5. Лапароскоп 10мм 30градусов – 1шт.

Техническое задание

Лапароскоп жесткий, крупноформатный, со встроенным стекловолоконным световодом.

1.Угол наклона поля зрения,  - 30 град;

2. Выходной угол поля зрения, не хуже – 60град;

2. Диаметр рабочей части трубки, неменее  - 10 мм;.

3. Длина рабочей части трубки - 315 мм;

4. Вес, не более – 120г

Окуляр-наглазник с регулируемым углом отклонения от 0 до 90 градусов, в обе стороны, по отношению к оптической оси лапароскопа. Регулировка угла наклона окуляра-наглазника производится в одной плоскости со световодным разъёмом, дискретно, с шагом в 5 градусов.- Наличие.

- Кабель осветительный эндоскопический (световод)»  – 1шт.

Техническое задание

Диаметр волоконно-оптического пучка, не менее 5 мм;

Длина, не менее 240 см.

Совместимость с осветителем – наличие;

Совместимость с лапароскопом – наличие.