Приложение 1

Перечень медицинского оборудования

1. Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-01    – 1шт.

Техническое задание

Используется как для полостных, так и для эндохирургических операций.

Металлический ударопрочный помехозащищающий корпус, который обеспечивает полное отсутствие помехи на эндовидеокамеру и монитор во время работы..

Энергонезависимая память на последние настройки аппарата.

Защита от перепадов напряжения.

Влагозащитное пленочное покрытие панели управления.

Наличие сдвоенной, электробезопасной, влагозащищенной,  пневматической педали, в виде двух круглых резиновых подушек на одной платформе.

Наличие SCBU – порта (порт подключения к «Сигнальному централизованному блоку управления»), для управления  аппаратом через единый для всего эндохирургического комплекса пульт управления.

Мощность, потребляемая аппаратом от питающей сети, не превышает 600 ВА.

Кабель электрохирургический высокочастотный для монополярных инструментов "Эндомедиум" –  2шт.Совместимость с поставляемыми ЭХВЧ-300-01 и монополярными инструментами.

Кабель электрохирургический высокочастотный для биполярных инструментов "Эндомедиум" –  2шт. Совместимость с поставляемыми ЭХВЧ-300-01 и монополярными инструментами.

Номинальная выходная мощность аппарата на номинальной нагрузке 200 Ом в режиме резания составляет 300  Вт, в режиме монополярной коагуляции –120  Вт, в режиме СМЕСЬ – 220 Вт, на номинальной нагрузке 100 Ом в режиме биполярной коагуляции - 90  Вт.

## Габаритные размеры аппарата, мм, не более - 323х137х302.

Масса аппарата без принадлежностей, кг, не более - 7

Комплектность:

1). Аппарат электрохирургический высокочастотный

ЭХВЧ-300-01- «Эндомедиум+»

2). Сдвоенная пневматическая педаль для моноплярных режимов

3). Кабель монополярный

4). Кабель пассивного  электрода

5). Электрод  пассивный

6). Шнур питания SP 7748

7).Эксплуатационная  документация

8) SCBU- кабель

2. Камера дезинфекционная ПФК-1 (оргстекло) – 1  шт.

Техническое задание

610х340х330, 3 полки, 68 литров

Камера дезинфекционная должна быть предназначена для хранения стерильного медицинского инструмента в лечебных учреждениях.

Камера должна быть предназначена для эксплуатаций в операционных отделениях при условии:

температура окружающего воздуха от +10 до +35(С;

влажность до 80( при температуре +25(С и атмосферном давлении 84,0 – 106,7 кПа (630 – 680 мм рт. ст.);

наличие приточно-вытяжной вентиляции

Основные детали камеры должны быть изготовлены из листового органического стекла марки СО-133-К ГОСТ 10667. Открывания двери для укладки инструмента должно осуществляться движением меньшего торца камеры вверх но направляющим. В проеме обязательное наличие силиконовых уплотнителей для большей герметизации камеры. Полки камеры должны быть изготовлены из органического стекла, должны иметь отверстия для циркуляции паров внутри камеры. Полки должны быть с бортиками.

Камера должна отвечать следующим характеристикам:

| № | Характеристика | ПФК - 1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Габаритные размеры, мм | 610х340х330 |
| 2. | Количество полок, шт. | 3 |
| 3. | Масса, кг | не более 15 |
| 4. | Объем, л | 68,5 |

3. Дрель медицинская травматологическая со спицепроводником - 1 шт.

Техническое задание

| 1.1 | Оборудование изготовлено с применением нержавеющих, алюминиевых сплавов и пластмасс пригодных для частых стерилизаций в автоклаве | наличие |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Область применения | травматология |
| 1.5 | Управление двумя клавишами на рукоятке | наличие |
| 1.6 | Плавная регулировка скорости силой нажатия | наличие |
| 1.7 | Реверс | наличие |
| 1.8 | Максимальная скорость вращения при использовании патрона 1:1 | 1200об/мин |
| 1.9 | Максимальный крутящий момент при использовании с насадкой 1:1 | не более 4,0 нанометров (Nm) |
| 1.10 | Высота (с батареей) | не более 220мм |
| 1.11 | Ширина | не более 39мм |
| 1.12 | Длина | не более 197мм |
| 1.13 | Масса с батареей | не более 1,0 кг |
| 1.14 | Масса без батареи | 0,8 кг |
| 1.15 | Установка насадки | в любом положении(360˚) |
| 1.16 | Непосредственное использование | для сверления костной ткани и проведения спиц |
| 1.17 | Особенности работы в операционной | Конструкция предусматривает различный угол и поворот наклона |
| 1.18 | Специальная конструкция для проведения спиц с канюлей | наличие |
| 1.19 | Дополнительная фиксация спицы | наличие |
| 1.20 | Рукоятка используется только с аккумулятором | наличие |
| 1.21 | Металлический кейс для хранения | наличие |
| 1.22 | Зарядное устройство | наличие |
| 1.23 | Аккумулятор | 1 шт |
| 2 | Патрон дрели | 1 шт. |
| 2.1 | Возможность фиксации любых сверл и спиц диаметром до 6,00-8,00 мм | наличие |
| 2.2 | Соединение: винтовое | наличие |
| 2.3 | Материал: | медицинская инструментальная сталь |
| 3 | Сверло | 2 шт. |
| 3.1 | Размеры | Диаметр не более 60 мм |
| 3.2 | Спицы | Диаметр от 0,0 до 8.0 |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ (при поставке) | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение уполномоченного федерального органа исполнительной власти | наличие |
|  | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся, год выпуска не ранее 2010 г. | наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации и техническое описание на русском языке | наличие |
|  | Гарантийный срок обслуживания с даты ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |

4. Электродерматом ДЭ-40 в комплекте - 1 шт.

Техническое задание

| Параметры и характеристики | Насадка |
| --- | --- |
|  | 40-01 |
| 1. Толщина срезаемого слоя кожи, мм | 0,1…1,0 |
| 2. Ширина срезаемого слоя кожи, мм | До 32 |
| 3.Диаметр дискового ножа, мм | 42 |
| 4.Толщина ножа |  |
| 5. Ультразвуковая заточка ножа | ДА |
| 6. Угол заточки ножа | 10 градусов |
| 7. Нож должен быть выполнен с тремя отверстиями, одним посадочным и двумя технологическими | ДА |
| 8. Марка стали ножа | 95Х18 |
| 9. Цена деления механизма регулирования толщины срезаемого слоя, мм | 0,1 |
| 10. Режим работы повторно-кратковременный: общая продолжительность цикла в мин продолжительность работы дерматома в течение цикла, мин | 20 15 |
| 11. Частота вращения ножа, с-1 (об/мин) | 0,3…25,0 (20…1500) |
| 12. Масса, кг, не более: насадка электропривод блок питания с педалью |  |
|  | 0,65 |
|  | 0,7 4,0 |
| 13. Напряжение питающей сети,В: на входе блока питания на выходе блока питания | 220 27 |
| 14. Полная потребляемая мощность, Вт, не более | 200 |
| 15. Изменение скорости вращения электродвигателя, подключаемого к блоку питания | плавное |
| 16. Корпус электропривода (мотора-редуктора) выполнен из сплавов алюминия с покрытием из никеля. | ДА |
| 16. Блок питания представляет собой источник электрического тока для электропривода (мотор-редуктора) и обеспечивает регулирование и стабилизацию частоты вращения вала электропривода, а также защиту электродвигателя от перегрузок (кратковременное автоматическое защитное отключение подачи питания при превышении предельно допустимой величины тока). |  |

### 5. Отсасыватель хирургический  электрический - 2 шт.

Техническое задание

Максимальное отрицательное давление (максимальный вакуум), кПа, не менее 75

Диапазон регулирования давления, кПа 20 - 75

Максимальная производительность по воздуху, л / мин, не менее 18 \ 15

Шум, Дб, не более 65

Объем банки-сборника, мл 1000

Напряжение питающей сети, ~ В 220 ± 22

Частота питающей сети, Гц 50

Полная потребляемая мощность, ВА, не более 44

Масса нетто (в полном комплекте поставки), кг, не более 4,4

Масса брутто (в упаковке), кг, не более 5,5

Габаритные размеры отсасывателя, длина х ширина х высота, мм, ( ± 5) 280 х 196 х 285

Габаритные размеры упаковки, длина х ширина х высота, мм, ( ± 5) 350 х 265 х 285

Средняя наработка на отказ, час, не менее 2000

Средний срок службы, лет, не менее 5

Примечание: Отсасыватель обеспечивает работу в течение суток с цикличностью: 30 минут – вклю-

ченное состояние, 15 минут – перерыв. В случае работы отсасывателя в кратковременном режиме (ме-

нее 30 мин непрерывной работы) допускается сокращение перерыва в работе до величины, равной поло-

вине (50%) времени работы.

Комплект поставки:

- Отсасыватель (без сменных и запасных частей) 2шт.

- Банка-сборник 4шт.

- Катетер (для детей и взрослых) 2компл.

- Трубка аспирационная (L=2м) 2шт.

- Трубка соединительная (L=0,05м) 4шт.

- Крышка для банки 4шт.

- Фильтр бактериальный воздушный 4шт.

- Устройство поплавковое 2шт.

- Предохранители плавкие RF1,5А (Ø5 х 20 мм, для эл. сети AC220-230В ) 4шт.;

- Паспорт 2 экз.